半边天射频治疗仪配套耗材

- 项目名称：半边天射频治疗仪配套耗材

- 医疗器械类别：二类

- 控制价：不高于4.5万元

- 资金来源：自筹资金

- 产品名称:射频消融电极

- 数量：50把

（二）产品用途：用于配合我院半边天射频治疗仪（型号：BBT-RF-E280）主机使用，供临床手术中对软组织进行切割和凝血用。

（三）技术参数

1、尺寸：工作长度107mm±10mm，刀头宽度10mm-15mm±3mm

2、手柄表面应光滑无明显机械损伤，不应有气孔、夹杂、裂纹、折叠等缺陷，手术电极各连接部分连接应牢固无松动。

3、手术电极手柄上有两个按键开关，电凝开关和电切开关分别用不同颜色标识。

4、手术电极的接口类型应与所配套的高频手术设备匹配。

5、射频消融电极刀头与刀杆之间应能承受≥50Hz，1500V正弦波试验电压，历时5min无击穿和闪络现象。

6、手柄部与电缆线的连接牢度应≥20N。

- 产品名称：电极片

- 数量：500片

（二）产品用途:用于配合我院半边天射频治疗仪（型号：BBT-RF-E280）主机使用，在高频手术中作为高频工作电流的回路。

（三）技术参数

1、尺寸：长210mm±10mm，宽155mm±10mm。

2、一次性使用中性电极所用材料为铝箔、导电胶、无纺布或者泡沫棉。

3、一次性使用中性电极的电极片外观应整洁,边缘整齐,铝箔应平整,无断裂或折痕。

4、一次性使用中性电极为非无菌产品,其初污染菌应不得大于100cfu/g,并不得检出大肠菌群以及致病性化脓菌(绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌与溶血性链球菌)。

★5、中性电极应无细胞毒性，对人体皮肤刺激应为轻微反应,无迟发型超敏反应。（提供证明材料）

6、在200kHz～5MHz频率范围内,导电性中性电极接触阻抗应不超过50Q，在环境温度23℃±3℃,频率≥0.1MHz,电流1A时,阻抗≤1Q。

7、中性电极持粘性应不小于10N。

8、中性电极电缆与中性电极之间应连接牢固。

9、中性电极与接触部位不应产生热损伤。

- 五、投标时需考虑到我院目前3.9%配送费，后续配送费执行医院配送合同约定费用。

- 六、使用年限:3年内

七、如遇政策性的带量采购、集中配送、两票制等政策变化，需要按照政策要求执行。

分批次供货，每批次供货期≤10个日历天，具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。统一由甲方招标的配送公司开票结算。